# Московский государственный университет.

# Факультет фундаментальной физико-химической инженерии.

Изучение потерь на трение в гидравлических прессах усилием 500 тс и выше.

Выполнил: Абрамов Сергей Николаевич 2 курс группа 201.

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Антонов Е. В.

Работа выполнена в 2011-2012 г. в Институте физики твердого тела РАН.

(1) Введение.

# Во многих случаях – для определения веса железнодорожных вагонов и большегрузных автомобилей, или силы, с которой сжимаются валки мощных прокатных станов, и т.п. – требуются датчики для измерения усилий в сотни и тысячи тонн. Одна из фирм, ООО «Сигма», занимающихся разработкой и производством таких датчиков, обратилась в ИФТТ РАН с просьбой прокалибровать несколько из них и определить величину остаточной деформации после измерений до различных усилий. ИФТТ РАН располагает гидравлическими прессами, рассчитанными на создание усилий до 500, 630 и 2000 тс и, в принципе, пригодными для калибровки датчиков. Возникал, однако, вопрос, – с какой абсолютной точностью можно определять усилия, создаваемые этими прессами.

# При работе пресса измеряемой величиной является давление P масла в цилиндре пресса. Зная площадь поршня S, можно определить силу Fмасло = PS, с которой масло давит на поршень. Нам нужно знать силу, с которой поршень давит на датчик, помещенный между плитами пресса. Эта сила F = PS – Fтр, где Fтр – сила трения между подвижным уплотнением поршня (кольцевыми резиновыми манжетами) и цилиндром. Значения Fтр, однако, не регламентируются техническими условиями завода-изготовителя – Рязанского завода тяжелого кузнечно-прессового оборудования [1–3].

# Задача представляемой работы состояла в определении зависимости Fтр от давления масла в цилиндре пресса в режимах подъема и снижения давления. Изучались имеющиеся в ИФТТ РАН прессы трех типов – ДО 137А (с объявленным заводом-изготовителем максимальным усилием 500 тс при давлении масла P = 320 атм = 320 кгс/см2); ДО 138А (630 тс при P = 320 атм) и ДО 043 (2000 тс при P = 1200 атм). Для проверки, насколько полученные результаты типичны для данной марки пресса, измерения проводились на трех разных прессах ДО 137А – № 1, № 2 и № 4.

(2) «Экспериментальные методы и образцы».

# Для проведения измерений зазор около 260 мм между верхней (неподвижной) и нижней (подвижной) плитами пресса заполнялся стопкой из дисков толщиной 20–50 мм со шлифованными плоскими поверхностями, изготовленных из стали 45ХНМФА c твердостью 52 HRC и пределом упругости не ниже 12 тс/см2. В случае прессов усилием Fпресса = 500 и 630 тс, диаметр дисков был 175 мм; в пресс усилием 2000 тс помещалась стопка дисков диаметром 248.5 мм. При таком диаметре дисков максимальное давление, создаваемое этими прессами, составляло Fпресса/Sдиска ≈ 500/240.5 ≈ 2.1 тс/см2 и 630/240.5 ≈ 2.6 тс/см2 и 2000/485.0 ≈ 4.1 тс/см2. Во всех случаях максимальное давление было много меньше предела упругости использовавшейся стали.

# Давление масла в цилиндрах прессов измерялось образцовыми манометрами с точностью 0.6%. Изменение высоты стопки дисков при повышении и понижении давления масла в цилиндре пресса измерялось с помощью микрометрической головки (ГОСТ 577-68) с точностью 0.002 мм. Потери на трение между поршнем с уплотнениями и цилиндром определяли следующим образом:

# – давление масла поднимали до некоторой величины Pв, и отмечали показание микрометра;

# – приоткрывали вентиль сброса масла из цилиндра пресса и медленно понижали давление масла;

# – отмечали давление Pн, при котором показания микрометра начинали изменяться;

# – повторяли эту процедуру для более высокого значения Pв вплоть до достижения максимального давления Pmax, равного 320 атм для прессов ДО 137А и ДО 138А и 1200 атм для пресса ДО 043.

# Поскольку трение между поршнем и цилиндром препятствовало смещению поршня как при повышении, так и при понижении давления, то (Pв−Pн)⋅S= |Fтр↑|+|Fтр↓| > |Fтр↑|. Таким образом, использовавшийся метод измерений не позволял разделить вклады трения |Fтр↑| и |Fтр↓| при повышении и понижении давления, но давал оценку сверху для наиболее нужной величины |Fтр↑|.

(3) «Результаты и их обсуждение».

# В первую очередь мы проверили, насколько точно завод-производитель указал усилия, развиваемые прессами при максимальном давлении масла. Исходя из приведенных в [1–3] диаметров цилиндров, мы рассчитали площади S поршней с манжетами-уплотнениями. Умножив S на максимальное рабочее давление масла Pmax, мы получили максимальную силу, с которой масло давит на поршень, для каждого из трех типов наших прессов. Ее величина составила Fmax = Pmax·S = 513 тс = 500·1.026 для прессов ДО 137А; Fmax = 655 тс = 630·1.040 для ДО 138А и Fmax = 2082 тс = 2000·1.041 для ДО 043. Таким образом, заводской запас усилия на потери из-за трения был равен для этих прессов, соответственно, 2.6; 4.0 и 4.1%.

# На Рис. 1а приведены зависимости изменения зазора между плитами пресса ДО 137А № 1 при повышении и понижении давления масла. Видно, что зависимость, промеренная при повышении давления, близка к линейной, а зависимость при понижении давления имеет заметную кривизну. Обе зависимости хорошо воспроизводятся при повторном цикле повышения и понижения давления, что, в частности, указывает на отсутствие остаточной пластической деформации в сжимаемой стопке стальных дисков.

# На Рис. 1б для того же пресса показаны суммарные абсолютные и относительные потери на трение, (Pв−Pн)=(|Fтр↑|+|Fтр↓|)S и [(Pв – Pн)/Pв]·100%. Видно, что при давлениях масла выше 50 атм ≈ (1/5)·Pmax, относительные потери на трение лежат в пределах 1–2%. Результаты, полученные на прессах ДО 137А № 2 и №4, мало отличались от результатов для пресса № 1.

# На Рис. 2а и 2б приведены результаты для пресса ДО 138А. Гистерезис на Рис. 2а был значительно меньше, чем у прессов ДО 137А, потому что уплотнительные манжеты были слабее затянуты. Это, однако, затрудняло измерение трения, т.к. манжеты протекали, и давление масла самопроизвольно уменьшалось, особенно быстро – при низких давлениях. Относительные потери на трение были тоже меньше, но оставались на уровне 1% при P > (1/3)·Pmax, см Рис. 2б. На Рис. 3а и 3б приведены результаты для пресса ДО 043. Как и у других прессов, относительные потери на трение при давлениях масла выше 60 атм ≈ (1/20)·Pmax лежали в пределах 1–3%.

# На Рис. 4 жирными линиями показаны потери на трение в режиме понижения давления на прессе ДО 137А № 1. Эти линии получены из данных, приведенных на Рис. 1а. Потери оценивались как разность между значениями давления масла при подъеме и понижении давления, соответствующими одинаковой величине зазора между плитами пресса и, следовательно, одинаковому усилию, приложенному к стопке стальных дисков. Видно, что при монотонном понижении давления масла от Pmax до минимальных значений потери на трение сначала сильно возрастают, а затем уменьшаются практически до нуля. При промежуточных значениях давления относительные потери достигают 20%. Эффекты того же порядка величины наблюдаются также для прессов ДО 138А и ДО 043, см. Рис. 5 и 6. По-видимому, эти эффекты связаны со специальным V-образным профилем поперечного сечения уплотнительных манжет поршней у всех излучавшихся прессов.

Рис. 1а (слева). Зависимости показаний микрометра L от давления масла в двух циклах повышения и последующего понижения давления на прессе ДО 137А № 1. Первый цикл – кружки, второй цикл – квадратики.

Рис. 1б (справа). Потери на трение (Pв – Pн) (прозрачные значки) и относительные потери на трение

[(Pв – Pн)/Pв]·100% (сплошные значки).

Рис. 2а (слева) и Рис. 2б (справа). Пресс ДО 138А. Обозначения как на Рис. 1а и 1б, соответственно.

Рис. 3а (слева) и Рис. 3б (справа). Пресс ДО 043. Обозначения как на Рис. 1а и 1б, соответственно.

Рис. 4. Пресс ДО 137А № 1. Потери на трение (Pmax – P↓) (толстая сплошная линия) и относительные потери на трение [(Pmax – P↓)/P↓]·100% (тонкая пунктирная линия). Остальные обозначения как на Рис. 1а.

Рис. 5 (слева). Пресс ДО 138А. Рис. 6 (справа). Пресс ДО 043. Обозначения как на Рис. 4.

# Из Рис. 4–6 следует, что изученные прессы малопригодны для калибровки датчиков усилия в режиме понижения давления. Другое, более полезное следствие заключается в том, что в оцененных нами суммарных потерях на трение (Pв−Pн)=(|Fтр↑|+|Fтр↓|)S основной вклад, вероятнее всего, вносит трение |Fтр↓|. Во всяком случае, вклад |Fтр↑| в общие потери на трение заведомо не должен превышать половины. Если мы разделим общие потери пополам, то величина 1±1% будет описывать относительные потери на трение в процессе повышения давления для всех трех типов наших прессов.

# Таким образом, сделанные заводом-изготовителем поправки на трение величиной 2.6; 4.0 и 4.1% для прессов ДО 137А, ДО 138А и ДО 043 в случае измерений в режиме возрастания давления оказались завышенными. Если считать, что при Pmax вместо усилий 500, 630 и 2000 тс эти прессы создают усилия Fmax = 500·(1.026 – 0.01) = 508 тс; 630·(1.030 – 0.01) = 649 тс и 2000·(1.031 – 0.01) = 2062 тс, то линейные зависимости F = (Fmax/Pmax)·P будут описывать усилие F = PS – Fтр c относительной погрешностью

# ΔF/F=i1F∂F∂xiΔxi2≈ΔPP2+ΔSS2+ΔFтрF2≈≈0.6⋅10−2 2+(0.5/500)2 2+1⋅10−2 2≈10−20.36+1⋅10−4+1≈1.2⋅10−2≈1%.

# В этой формуле ΔP/P – погрешность измерения давления масла манометром класса 0.6; ΔS/S – погрешность изготовления цилиндра пресса, составляющая порядка 0.5 мм по диаметру при диаметре порядка 500 мм; ΔFтр/F – погрешность поправки на трение, которую мы приняли равной 1±1% от усилия пресса F.

# Как мы видим, погрешность определения усилия пресса практически целиком обусловлена неопределенностью вклада |Fтр↑| в измерявшиеся общие потери на трение |Fтр↑|+|Fтр↓|.

(4) Заключение.

# 1) Предложен способ определения поправок на трение к усилию, создаваемому однопоршневыми гидравлическими прессами.

# 2) Измерены поправки на трение для трех типов прессов серии ДО Рязанского завода ТКПО и показано, что эти прессы могут быть использованы для прецизионной калибровки – с погрешностью порядка 1% – вторичных датчиков усилий от 50 до 2000 тс.

# Предварительный план работы на следующий учебный год:

# При изучении потерь на трение мы столкнулись с неожиданным эффектом: модуль Юнга стальных дисков, сжимавшихся между плитами прессов, оказался примерно в 1.5 раза меньше справочного значения. Планируется:

# 1) Измерить модуль Юнга для монолитного стального цилиндра с теми же размерами, что и у стопки использовавшихся дисков.

# 2) Методом Шульца изучить кристаллографическую текстуру стальных дисков.

# Литература:

1.	“Руководство по эксплуатации ДО 137А – 00 – 001 РЭ.” Рязань: Завод тяжелого кузнечно-прессового оборудования. 1975.

2.	“Руководство по эксплуатации ДО 138А – 00 – 001 РЭ.” Рязань: Завод тяжелого кузнечно-прессового оборудования. 1983.

3.	“Руководство по эксплуатации установки усилием 2000 тс для синтеза сверхтвердых материалов. Модель ДО 043.” Рязань: Завод тяжелого кузнечно-прессового оборудования. 1970.